中华人民共和国国家环境保护标准

HJ 803-2016

土壤和沉积物 12 种金属元素的测定

王水提取-电感耦合等离子体质谱法

Soil and sediment-Determination of aqua regia extracts of 12 metal

elements-Inductively coupled plasma mass spectrometry

（发布稿）

本电子版为发布稿。请以中国环境科学出版社出版的正式标准文本为准。

2

016-06-24发布

2016-08-01实施

发 布

环 境 保 护 部

1

目 次

前 言.............................................................................................................................................. II

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

适用范围....................................................................................................................................1

规范性引用文件........................................................................................................................1

方法原理....................................................................................................................................1

干扰和消除................................................................................................................................2

试剂和材料................................................................................................................................2

仪器和设备................................................................................................................................3

样品............................................................................................................................................3

分析步骤....................................................................................................................................4

结果计算与表示........................................................................................................................6

0 精密度和准确度........................................................................................................................6

11 质量保证和质量控制................................................................................................................7

1

1

2 废物处理....................................................................................................................................7

3 注意事项....................................................................................................................................7

附录A (资料性附录) 多原子离子干扰和干扰校正方程..............................................................8

附录B (资料性附录) 方法的精密度和准确度汇总数据............................................................10

i

前 言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》，保护环境，保障人体健康，规范土壤和沉积物

中金属元素的测定方法，制定本标准。

本标准规定了用王水提取测定土壤和沉积物中镉、钴、铜、铬、锰、镍、铅、锌、钒、

砷、钼、锑共12 种金属元素的电感耦合等离子体质谱法。

本标准为首次发布。

本标准附录A 和附录B 为资料性附录。

本标准由环境保护部科技标准司组织制订。

本标准主要起草单位：云南省环境监测中心站。

本标准验证单位: 四川省环境监测总站、江苏省环境监测中心、云南省农业科学院质量

标准与检测技术研究所、重庆市环境监测中心、曲靖市环境监测站和泰州市环境监测中心站。

本标准环境保护部2016 年6 月24 日批准。

本标准自2016 年8 月1 日起实施。

本标准由环境保护部解释。

ii

土壤和沉积物 12 种金属元素的测定

王水提取-电感耦合等离子体质谱法

警告：硝酸和盐酸具有强腐蚀性和强氧化性，操作时应按规定要求佩戴防护用品，避免

接触皮肤和衣服。样品的预处理过程应在通风橱中进行操作。

1

适用范围

本标准规定了测定土壤和沉积物王水提取液中12 种金属元素的电感耦合等离子体质谱

法。

本标准适用于土壤和沉积物中镉（Cd）、钴（Co）、铜（Cu）、铬（Cr）、锰（Mn）、镍

Ni）、铅（Pb）、锌（Zn）、钒（V）、砷（As）、钼（Mo）、锑（Sb）共12 种金属元素的测

（

定。若通过验证，本标准也可适用于其它金属元素的测定。

当取样量为0.10 g，消解后定容体积为50 ml 时，12 种金属元素的方法检出限和测定下

限见表1。

表1 方法检出限和测定下限（mg/kg）

元素

镉

钴

铜

铬

锰

镍 铅 锌

钒

砷

钼

锑

方法

0

.07

0.03

0.5

2

0.7

2

8

1

4

2

8

2

8

7

0.7

0.6

0.1

0.3

电热板

消解

检出限

测定下限

0.28

0.12

0.04

0.16

2.0

0.6

2.4

8

2

8

2.8

0.4

1.6

28 2.8

2.4

0.4

1.6

0.4

1.2

方法

0

.09

1

4

0.4

1.6

0.05

0.20

0.08

0.32

微波

消解

检出限

测定下限

0.36

2

规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件或其中的条款。凡是不注明日期的引用文件，其有效版本适

用于本标准。

HJ/T 166

土壤环境监测技术规范

HJ 613

土壤 干物质和水分的测定 重量法

GB 17378.3 海洋监测规范 第3部分：样品采集、贮存与运输

GB 17378.5 海洋监测规范 第5部分：沉积物分析

3

方法原理

土壤和沉积物样品用盐酸/硝酸（王水）混合溶液经电热板或微波消解仪消解后，用电

感耦合等离子体质谱仪进行检测。根据元素的质谱图或特征离子进行定性，内标法定量。

试样由载气带入雾化系统进行雾化后，目标元素以气溶胶形式进入等离子体的轴向通

道，在高温和惰性气体中被充分蒸发、解离、原子化和电离，转化成带电荷的正离子经离子

采集系统进入质谱仪，质谱仪根据离子的质荷比进行分离并定性、定量分析。在一定浓度范

围内，离子的质荷比所对应的响应值与其浓度成正比。

1

4

干扰和消除

4

.1 质谱干扰

质谱干扰主要包括多原子离子干扰、同量异位素干扰、氧化物和双电荷离子干扰等。

多原子离子干扰是ICP-MS 最主要的干扰来源，可利用干扰校正方程、仪器优化以及碰

撞反应池技术加以解决，常见的多原子离子干扰见附录A 中的表A.1。同量异位素干扰可使

用干扰校正方程进行校正，或在分析前对样品进行化学分离等方法进行消除，主要的干扰校

正方程见附录A 中的表A.2。氧化物干扰和双电荷干扰可通过调节仪器参数降低影响。

4

.2 非质谱干扰

非质谱干扰主要包括基体抑制干扰、空间电荷效应干扰、物理效应干扰等。其干扰程度

与样品基体性质有关，可采用稀释样品、内标法、优化仪器条件等措施消除和降低干扰。

5

试剂和材料

除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的优级纯试剂。实验用水为新制备的去离子

水或同等纯度的水。

5

5

5

5

5

5

5

5

.1 盐酸：ρ（HCl）＝1.19 g/ml。

.2 硝酸：ρ（HNO ）＝1.42 g/ml。

3

.3 盐酸-硝酸溶液（王水）：3+1，用（5.1）和（5.2）配制。

.4 硝酸溶液：c（HNO ）＝0.5 mol/L，用（5.2）配制。

3

.5 硝酸溶液：2+98，用（5.2）配制。

.6 硝酸溶液：1+4，用（5.2）配制。

.7 标准溶液

.7.1 单元素标准储备液

用高纯度的金属（纯度大于99.99 %）或金属盐类（基准或高纯试剂）配制成100 mg/L～

000 mg/L 含硝酸溶液（5.4）的标准储备溶液，溶液酸度保持在1.0 %（v/v）以上。亦可购

1

买市售有证标准物质。

5

5

.7.2 多元素混合标准储备液：ρ＝10.0 mg/L。

用硝酸溶液（5.4）稀释单元素标准储备液（5.7.1）配制。亦可购买市售有证标准物质。

.7.3 多元素标准使用液：ρ＝200 μg/L。

用硝酸溶液（5.4）稀释标准储备液（5.7.1 或5.7.2）配制成多元素混合标准使用液。亦

可购买市售有证标准物质。

.7.4 内标标准储备液：ρ＝10.0 mg/L。

5

宜选用 Li、 Sc、 Ge、 Y、103Rh、115In、185Re、209Bi 为内标元素。可用高纯度的金

6

45

74

89

属（纯度大于99.99%）或金属盐类（基准或高纯试剂）配制。亦可购买市售有证标准物质

进行配制，介质为硝酸溶液（5.4）。

5

.7.5 内标标准使用液：ρ＝100 μg /L。

用硝酸溶液（5.4）稀释内标储备液（5.7.4）配制成内标标准使用液。由于不同仪器使

用的蠕动泵管管径不同，在线加入内标时，加入的浓度也不同，因此在配制内标标准使用液

时应使内标元素在试样中的浓度为10 μg/L～50 μg/L。

2

5

.7.6 调谐液：ρ＝10 μg/L。

宜选用含有Li、Be、Mg、Y、Co、In、Tl 、Pb和Bi元素的溶液为质谱仪的调谐溶液。

可用高纯度的金属（纯度大于99.99%）或相应的金属盐类（基准或高纯试剂）进行配制，

亦可直接购买市售有证标准物质。

注1：所有元素的标准溶液配制后均应在密封的聚乙烯或聚丙烯瓶中保存。

5

5

.8 慢速定量滤纸。

.9 载气：氩气，纯度≥99.999 %。

6

仪器和设备

6

.1 电感耦合等离子体质谱仪：能够扫描的质量范围为5 amu～250 amu，分辨率在10 %峰

高处的峰宽应介于0.6 amu～0.8 amu。

6

6

.2 温控电热板：控制精度±0.2 ℃，最高温度可设定至250℃。

.3 微波消解仪：输出功率1000 W～1600 W。具有可编程控制功能，可对温度、压力和时

间（升温时间和保持时间）进行全程监控；具有安全防护功能。

6

6

6

6

6

6

6

.4 分析天平：精度为0.0001 g。

.5 聚四氟乙烯密闭消解罐：可抗压、耐酸、耐腐蚀，具有泄压功能。

.6 锥形瓶：100 ml。

.7 玻璃漏斗。

.8 容量瓶：50 ml。

.9 尼龙筛：0.15 mm（100 目）。

.10 一般实验室常用仪器和设备。

7

样品

7

.1 样品采集与保存

按照HJ/T 166 的相关规定采集和保存土壤样品，按照GB 17378.3 的相关规定采集和保

存沉积物样品。样品采集、运输和保存过程应避免沾污和待测元素损失。

7

.2 水分的测定

土壤样品干物质测定按照HJ 613 执行，沉积物样品含水率按照GB 17378.5 执行。

.3 样品的制备

7

除去样品中的枝棒、叶片、石子等异物，按照HJ/T 166 和GB 17378.5 的要求，将采集

的样品进行风干、粗磨、细磨至过孔径0.15 mm（100 目）筛（6.9）。样品的制备过程应避

免沾污和待测元素损失。

7

7

.4 试样的制备

.4.1 电热板加热消解

移取15 ml 王水（5.3）于100 ml 锥形瓶中，加入3 粒或4 粒小玻璃珠，放上玻璃漏斗

（

6.7），于电热板上加热至微沸，使王水蒸气浸润整个锥形瓶内壁约30 min，冷却后弃去，

用实验用水洗净锥形瓶内壁，晾干待用。

称取待测样品0.1 g（精确至0.0001 g），置于上述已准备好的100 ml 锥形瓶中，加入6

3

ml 王水溶液（5.3），放上玻璃漏斗（6.7），于电热板上加热，保持王水处于微沸状态2 h（保

持王水蒸汽在瓶壁和玻璃漏斗上回流，但反应不能过于剧烈而导致样品溢出）。消解结束后

静置冷却至室温，用慢速定量滤纸（5.8）将提取液过滤收集于50 ml 容量瓶（6.8）。待提取

液滤尽后，用少量硝酸溶液（5.4）清洗玻璃漏斗、锥形瓶和滤渣至少3 次，洗液一并过滤

收集于容量瓶中，用实验用水定容至刻度。

7

.4.2 微波消解

称取待测样品0.1 g（精确至0.0001 g），置于聚四氟乙烯密闭消解罐（6.5）中，加入6 ml

王水（5.3）。将消解罐安置于消解罐支架，放入微波消解仪中，按照表2 提供的微波消解参

考程序进行消解，消解结束后冷却至室温。打开密闭消解罐，用慢速定量滤纸（5.8）将提

取液过滤收集于50 ml 容量瓶（6.8）中。待提取液滤尽后，用少量硝酸溶液（5.4）清洗聚

四氟乙烯消解罐的盖子内壁、罐体内壁和滤渣至少3 次，洗液一并过滤收集于容量瓶中，用

实验用水定容至刻度。也可参照微波消解仪说明书，优化其功率、升温时间、温度、保持时

间等参数。

表2 微波消解参考程序

步骤

升温时间（min）

目标温度（℃）

保持时间(min)

1

2

3

5

4

5

120

150

185

2

5

40

7

.5 实验室空白试样的制备

不加样品，按照与试样的制备（7.4）相同步骤制备实验室空白试样。

8

分析步骤

8

.1 仪器调谐

点燃等离子体后，仪器预热稳定30 分钟。用质谱仪调谐液（5.7.6）对仪器的灵敏度、

氧化物和双电荷进行调谐，在仪器的灵敏度、氧化物和双电荷满足要求的条件下，质谱仪给

出的调谐液中所含元素信号强度的相对标准偏差应≤5%。在涵盖待测元素的质量范围内进

行质量校正和分辨率校验，如质量校正结果与真实值差值超过±0.1 amu 或调谐元素信号的

分辨率在10%峰高处所对应的峰宽超过0.6 amu～0.8 amu 的范围，应按照仪器使用说明书对

质谱仪进行校正。

8

.2 仪器参考条件

仪器参考条件见表3，推荐使用和同时检测的同位素以及对应内标物见表4。

表3 仪器参考条件

采样锥和截

取锥

载气流

速

采样深

度

功率

雾化器

内标加入方式

检测方式

1

240

W

高盐雾

化器

1.10

在线加入内标：锗、铟、铋等多元素 自动测定

混合标准溶液 3 次

镍

6.9 mm

L/min

4

表4 推荐使用和同时检测的质量数以及对应内标物

元素

镉

质量数

111,114

59

内标

元素

铅

质量数

206,207,208

66,67,68

51

内标

Re或Bi

Ge

Rh或In

Sc或Ge

Ge

钴

锌

铜

63,65

52,53

55

钒

Sc或Ge

Ge

铬

Sc或Ge

Sc或Ge

Sc或Ge

砷

75

锰

钼

95,98

Rh

镍

60,62

锑

121,123

Rh或In

注：下划线标识为推荐使用的质量数。

8

.3 标准曲线的绘制

分别移取一定体积的多元素标准使用液（5.7.3）于同一组100 ml 容量瓶中，用硝酸溶

液（5.4）稀释定容至刻度，混匀。以硝酸溶液（5.4）为标准系列的最低浓度点，另制备至

少5 个浓度点的标准系列。标准系列浓度见表5。内标标准使用液（5.7.5）可直接加入到标

准系列中，也可通过蠕动泵在线加入。内标应选择试样中不含有的元素，或浓度远大于试样

本身含量的元素。按优化的仪器参考条件（8.2），将标准系列从低浓度到高浓度依次导入雾

化器进行分析，以各元素的质量浓度为横坐标，对应的响应值和内标响应值的比值为纵坐标，

建立标准曲线。标准曲线的浓度范围可根据测定实际需要进行调整。

表5 标准系列溶液浓度

元素

镉

钴

铜

铬

锰

镍

铅

锌

钒

砷

钼

锑

C （μg/L）

C （μg/L）

C （μg/L）

C （μg/L）

C （μg/L）

C （μg/L）

0

1

2

3

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.2

10.0

25.0

25.0

200

0.4

20.0

50.0

50.0

400

0.6

40.0

75.0

100

0.8

60.0

100

1.0

80

150

200

1000

100

100

320

320

50.0

5.0

5.0

150

600

800

10.0

20.0

20.0

20.0

10.0

1.0

20.0

40.0

40.0

40.0

20.0

2.0

50.0

60.0

80.0

80.0

30.0

3.0

80.0

80.0

160

160

40.0

4.0

1.0

2.0

3.0

4.0

8

.4 试样的测定

每个试样测定前，用硝酸溶液（5.5）冲洗系统直至信号降至最低，待分析信号稳定后

开始测定。按照与建立标准曲线（8.3）相同的仪器参考条件和操作步骤进行试样的测定。

若试样中待测目标元素浓度超出标准曲线范围，须经稀释后重新测定，稀释液使用硝酸溶液

（

5.4），稀释倍数为f。

8

.5 实验室空白试样的测定

按照与试样的测定（8.4）相同的仪器参考条件和操作步骤测定实验室空白试样。

5

9

结果计算与表示

9

9

.1 结果计算

.1.1 土壤样品中各金属元素的含量ω （mg/kg），按照公式（1）进行计算。

1

(

ρ − ρ )×V × f

×10−3

o

ω =

1

（1）

m W

×

dm

式中：ω — 土壤样品中金属元素的含量，mg/kg；

1

ρ — 由标准曲线计算所得试样中金属元素的质量浓度，μg/L；

ρ — 实验室空白试样中对应金属元素的质量浓度，μg/L；

o

V — 消解后试样的定容体积，ml；

f — 试样的稀释倍数；

m — 称取过筛后样品的质量，g；

W — 土壤样品干物质的含量，%。

dm

9

.1.2 沉积物样品中各金属元素的含量ω （mg/kg），按照公式（2）进行计算。

2

(

ρ − ρ )×V × f

ω =

2

m (1 W ) ×10

−3

o

（2）

× −

H O

2

式中：ω — 沉积物样品中金属元素的含量，mg/kg；

2

ρ — 由标准曲线计算所得试样中金属元素的质量浓度，μg/L；

ρ — 实验室空白试样中该金属元素的质量浓度，μg/L；

o

V — 消解后试样的定容体积，ml；

f — 试样的稀释倍数；

m — 称取过筛后样品的质量，g；

W

— 沉积物样品含水率，%。

H O

2

9

.2 结果表示

测定结果小数位数的保留与方法检出限一致，最多保留三位有效数字。

1

0

精密度和准确度

1

0.1 精密度

家实验室分别用电热板消解法和微波消解法对5 种不同含量水平的统一标准土壤样品

6

和沉积物样品进行测定，电热板消解法的精密度汇总数据见附录B 中的表B.1，微波消解法

的精密度汇总数据见附录B 中的表B.2。

1

0.2 准确度

家实验室分别用电热板消解法和微波消解法对2 种不同含量水平的统一标准土壤样品

6

和沉积物样品进行测定，电热板消解法的准确度汇总数据见附录B 中的表B.3，微波消解法

6

的准确度汇总数据见附录B 中的表B.4。

质量保证和质量控制

1

1

11.1 每批样品至少做2 个实验室空白试样，其测定结果均应低于测定下限。

11.2 每次分析应建立标准曲线，其相关系数应大于0.999。每20 个样品或每批次（少于20

个样品/批）样品，应分析一个标准曲线中间浓度点，其测定结果与实际浓度值的相对偏差

应≤10%，否则应查找原因或重新建立标准曲线。每20 个样品或每批次（少于20 个样品/

批）样品分析完毕后，应进行一次标准曲线零点分析，其测定结果与实际浓度值的相对偏差

应≤30%。

1

1.3 每批次样品至少按10%的比例进行平行双样测定，样品数量少于10 个时，应至少测

定一个平行双样。平行双样测定结果中，电热板消解测定钴（Co）、铜（Cu）、铬（Cr）、锰

Mn）、镍（Ni）、铅（Pb）、锌（Zn）、钒（V）、砷（As）的相对偏差应小于30%，镉（Cd）、

（

钼（Mo）、锑（Sb）的相对偏差应小于40%；微波消解测定12 种金属元素的相对偏差应小

于30%。

11.4 每批次样品至少分析10%的加标回收样，样品数量小于10 个时，应至少做一个加标

回收样。加标回收样测定结果中，电热板消解测定镉（Cd）、钴（Co）、铜（Cu）、铬（Cr）、

锰（Mn）、镍（Ni）、铅（Pb）、锌（Zn）、钒（V）、砷（As）的加标回收率应控制在70%～

1

25%之间，钼（Mo）、锑（Sb）的加标回收率应控制在50%～125%之间；微波消解测定12

种金属元素的加标回收率应控制在70%～125%之间。

1.5 ICP-MS 对试剂纯度要求较高，应使用纯度高的试剂，且每批次试剂须通过空白实验

1

检验，试剂空白值不得大于方法检出限。同一批次样品应使用同一批次实验用水，实验用水

应进行空白实验，空白值不得大于方法检出限。

1

1.6 每次分析应测定内标的响应强度，试样中内标的响应值应介于标准曲线响应值的

0%～130%，否则说明仪器发生漂移或有干扰产生，应查找原因后重新分析。若发现基体

干扰，须稀释试样后测定；若发现试样中含有内标元素，须更换内标或提高内标元素浓度。

7

1

2 废物处理

实验过程中产生的废液和废物，应置于密闭容器中分类保管，委托有资质的单位处理。

1

3 注意事项

1

3.1 实验所用的玻璃器皿须使用硝酸溶液（5.6）浸泡24 h，依次用自来水和实验用水洗净

后方可使用。

3.2 为保证仪器的稳定性和实验的准确性，应参照仪器说明书，定期或测定一定数量样品

后对仪器的雾化器、炬管、采样锥和截取锥进行清洗。

3.3 使用微波消解样品时，注意消解罐使用的温度和压力限制，消解前后应检查消解罐密

1

1

封性。检查方法为：当消解罐加入样品和消解液后，盖紧消解罐并称量（精确到 0.01 g），

样品消解完待消解罐冷却至室温后，再次称量，记录每个罐的重量。如果消解后的重量比消

解前的重量减少超过10 %，舍弃该样品，并查找原因。

7

附录A

(

资料性附录)

多原子离子干扰和干扰校正方程

表A.1 给出了ICP-MS 测定中常见的多原子离子干扰，表A.2 给出了常用的干扰校正方程。

表A.1 ICP-MS测定中常见的多原子离子干扰

多原子离子

质量数

15

17

18

24

26

28

28

29

30

31

32

33

37

39

41

44

45

52

54

55

56

57

76

78

80

82

95

97

98

受干扰元素

多原子离子

质量数

121

51

受干扰元素

1

4

N

O

1

H

H

+

\

\

40Ar81Br

35Cl16

35Cl16

37Cl16

37Cl16

+

Sb

V

1

6

1

+

O

+

1

6

O

1

H2

+

\

O

1

H

+

52

Cr

1

2

C2

+

Mg

Mg

Si

Si

Si

Si

P

O

+

53

Cr

1

1

2

2

C

C

14

N

+

+

O

1

H

+

+

+

54

Cr

16

O

40Ar35Cl

40Ar37Cl

75

As

1

4

N2

+

77

Se

1

4

N2

1

H

+

32

S

16

O

+

48

Ti

1

4

4

N

16

O

+

32

34

S

16

O

1

H

+

+

49

Ti

1

N

16

O

1

H

+

34

S

16

O

+

50

V,Cr

V

1

6

O2

1

H

+

S

S

16

O

1

H

51

1

6

O2

1

H2

+

S

34

S16O2

+

,32S2

+

64

Zn

3

6

8

0

2

Ar

Ar

Ar

1

1

1

H

+

Cl

K

40Ar32

40Ar34

S

S

+

72

Ge

3

4

1

H

+

+

+

+

74

Ge

H

K

31

P

16

O

+

47

Ti

C

16O2

Ca

Se

Cr

Cr,Fe

Mn

Fe

Fe

Se

Se

Se

Se

Mo

Mo

Mo

31

P

17

O

1

H

+

49

Ti

1

2

C

16O2+ 1

H

+

31

P

16O2

40Ar31

40Ar23Na

40Ar39

+

63

Cu

4

0

Ar12

C

+

,

36Ar16

O

+

P

+

71

Ga

4

0

Ar14

Ar14

Ar16

Ar16

N

+

+

63

Cu

4

0

N

1

H

+

K

+

79

Br

4

0

O

+

40Ar40Ca

130Ba2 +

132Ba2 +

134Ba2 +

+

80

Se

4

0

O

1

H

+

65

Cu

4

0

Ar36Ar

Ar38Ar

+

66

Cu

4

0

+

67

Cu

4

0

Ar2

+

TiO

ZrO

MoO

62-66

106-112

108-116

109

Ni,Cu,Zn

Ag,Cd

Cd

8

1

Br

1

H

+

7

8

9

1

Br16

Br16

O

O

+

+

93Ar16

O

+

Ag

81Br16O H

1 +

8

表A.2 ICP-MS测定中常用的干扰校正方程

元素

51V

干扰校正方程

[51]M×1-[53]M×3.127+[52]M×0.353

[75]M×1-[77] M×3.127+[82]M×2.733-[83]M×2.757

[82]M×1-[83]M×1.009

75As

82Se

98Mo

111Cd

114Cd

115In

208Pb

[98]M×1-[99]M×0.146

[111]M×1-[108]M×1.073-[106]M×0.712

[114]M×1-[118]M×0.027-[108]M×1.63

[115]M×1-[118]M×0.016

[206]M×1+[207]M×1+[208]M×1

注1：“M”为通用元素符号。

注2：在仪器配备碰撞反应池的条件下，选用碰撞反应池技术消除干扰时，可忽略上述干扰校正方程。

9

附录B

(

资料性附录)

方法的精密度和准确度汇总数据

表B.1 和表B.2 给出了本标准测定12 种金属元素的方法精密度，表B.3 和表B.4 给出

了本标准测定12 种金属元素的方法准确度。

表B.1 方法的精密度汇总表（电热板消解）

平均值

实验室内相对

实验室间相对

重复性限r

（mg/kg）

再现性限R

（mg/kg）

名

称

样品编号

（

mg/kg）

标准偏差（%） 标准偏差（%）

土壤标样1

土壤标样2

土壤标样3

土壤标样4

土壤标样5

沉积物标样1

沉积物标样2

沉积物标样3

沉积物标样4

沉积物标样5

土壤标样1

土壤标样2

土壤标样3

土壤标样4

土壤标样5

沉积物标样1

沉积物标样2

沉积物标样3

沉积物标样4

沉积物标样5

土壤标样1

土壤标样2

土壤标样3

土壤标样4

土壤标样5

沉积物标样1

沉积物标样2

沉积物标样3

沉积物标样4

沉积物标样5

土壤标样1

土壤标样2

土壤标样3

土壤标样4

土壤标样5

沉积物标样1

沉积物标样2

沉积物标样3

沉积物标样4

0.13

0.14

0.22

0.15

0.11

0.15

0.10

0.14

0.15

0.16

9.47

9.50

12.6

8.97

8.46

12.4

11.1

10.1

5.99

8.49

18.6

19.6

20.8

18.7

15.4

26.3

24.3

17.4

4.4

3.4~28

2.8~18.

1.6~9.7

1.5~14

5.1~19

2.4~20

3.3~27

1.4~16

1.8~12

2.0~24

19

29

26

31

31

25

10

12

21

18

17

20

18

25

18

21

18

20

14

17

17

32

24

40

26

24

16

21

30

28

16

33

30

38

28

27

21

23

32

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.13

0.04

0.03

0.04

0.06

1.64

1.10

2.08

0.83

0.64

2.13

1.18

1.16

0.68

0.85

2.2

1.6

3.1

3.2

2.4

4.2

2.1

2.0

1.1

2.5

5

0.08

0.12

0.16

0.14

0.10

0.15

0.05

0.05

0.01

0.10

4.69

5.43

6.48

6.37

4.39

7.54

5.70

5.68

2.47

4.18

9.2

17.7

14.3

21.1

11.4

17.7

11.1

10.5

3.9

14.8

17

30

34

31

镉

0.91~11

0.66~6.1

0.49~9.4

0.47~6.1

0.51~3.7

0.77~10

0.70~5.1

0.60~5.5

0.60~7.9

0.67~6.4

2.3~6.7

1.7~4.1

1.3~11

1.4~8.2

0.52~8.2

2.0~12

1.6~4.9

0.50~6.4

2.0~16

0.54~6.7

1.2~8.9

1.3~10

2.2~9.4

1.8~6.2

2.1~13

2.3~9.7

1.8~11

1.6~12

钴

铜

18.9

35

32

39

29

26

37

35

32

4

6

3

6

7

5

6

3

铬

21

29

21

21

9

0.84~19

8

1

0

续表

平均值

实验室内相对

实验室间相对

重复性限r

（mg/kg）

再现性限R

（mg/kg）

名

称

样品编号

（

mg/kg）

标准偏差（%） 标准偏差（%）

铬

沉积物标样5

土壤标样1

土壤标样2

土壤标样3

土壤标样4

土壤标样5

沉积物标样1

沉积物标样2

沉积物标样3

沉积物标样4

沉积物标样5

土壤标样1

土壤标样2

土壤标样3

土壤标样4

土壤标样5

沉积物标样1

沉积物标样2

沉积物标样3

沉积物标样4

沉积物标样5

土壤标样1

土壤标样2

土壤标样3

土壤标样4

土壤标样5

沉积物标样1

沉积物标样2

沉积物标样3

沉积物标样4

沉积物标样5

土壤标样1

土壤标样2

土壤标样3

土壤标样4

土壤标样5

沉积物标样1

沉积物标样2

沉积物标样3

沉积物标样4

沉积物标样5

土壤标样1

土壤标样2

土壤标样3

土壤标样4

31

420

414

502

397

383

659

586

420

516

533

21

26

30

24

20

30

19

23

2

24

21

20

29

19

15

28

36

20

38

16

59

55

79

49

47

1.8~13

0.57~11

0.96~8.3

1.1~8.2

0.63~6.6

0.46~5.6

0.82~6.1

0.61~3.6

0.56~8.0

0.49~4.5

0.70~4.6

1.7~15

0.88~7.2

1.4~12

2.4~10

2.5~8.1

2.4~12

1.6~7.6

1.5~4.6

2.6~15

26

18

15

12

13

15

14

11

12

12

9.5

16

22

19

32

24

18

21

17

17

17

23

27

27

47

40

19

20

25

23

31

7.8

15

15

14

14

16

15

10

19

25

21

19

20

20

6

73.5

49.1

71.7

43.4

38.4

63.3

33.6

52.2

43.0

45.7

4

3

5

5

3

5

2

2

1

3

5

4

5

4

2

5

4

2

5

2

17

12

16

8

23

217

183

179

149

167

273

185

146

179

148

10

16

17

22

14

15

11

11

1

12

15

16

22

25

17

16

20

14

25

14

20

25

36

20

19

锰

镍

2.2~6.6

1.7~17

1.6~11

1.6~15

3.1~9.5

0.42~6.4

2.8~11

铅

1.0~5.4

1.0~5.2

1.2~6.3

0.47~6.7

0.98~19

0.88~13

0.72~15

1.2~7.8

1.3~7.4

1.2~8.6

1.1~15

0.53~9.1

1.3~12

1.7~5.7

1.9~6.1

2.0~13

7

锌

77

68

54

60

12

14

8

9

6

4.5

6.5

6.0

3.1

36

32

17

33

47

34

36.6

30.3

41.6

27.1

21.6

17.4

24.5

15.2

钒

1.3~7.8

1.3~5.0

11

续表

平均值

实验室内相对

实验室间相对

重复性限r

（mg/kg）

再现性限R

（mg/kg）

名

称

样品编号

（

mg/kg）

标准偏差（%） 标准偏差（%）

土壤标样5

27.6

1.7~13

18

6.4

15.3

沉积物标样1

沉积物标样2

沉积物标样3

沉积物标样4

沉积物标样5

土壤标样1

40.2

42.8

39.5

12.2

42.9

6.5

9.8

5.0

10.1

6.8

9.8

13.9

6.4

6.8

9.6

0.4

0.4

0.4

0.5

0.5

0.5

0.7

0.3

1.1

0.9

0.5

0.8

0.5

0.5

0.4

0.7

0.8

0.6

0.3

0.8

2.8~7.5

1.5~8.7

1.6~12

0.35~12

1.4~3.4

1.3~12

0.51~6.0

0.90~15

0.44~11

0.63~6.3

0.84~7.8

2.4~18

0.38~14

0.55~9.3

0.55~7.8

2.9~12

1.2~16

0.78~14

1.2~18

0.66~18

1.0~22

0.72~10

2.8~19

20

15

24

25

28

15

27

25

30

15

27

9.9

23

22

18

12

15

21

16

9.8

17

17

39

17

27

19

21

44

28

37

23

16

21

51

34

6.5

6.5

7.8

2.0

6.6

1.2

1.0

1.0

2.1

1.0

1.1

3.8

1.2

1.0

1.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.1

0.1

0.1

0.2

0.1

0.1

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.1

0.1

22.8

18.8

27.1

8.8

34.7

3.0

7.5

3.6

8.7

3.1

7.4

5.2

4.4

4.2

5.0

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3

0.4

0.4

0.6

0.7

0.3

0.5

0.7

0.4

0.4

1.0

0.4

0.4

0.5

0.8

钒

土壤标样2

土壤标样3

土壤标样4

土壤标样5

砷

沉积物标样1

沉积物标样2

沉积物标样3

沉积物标样4

沉积物标样5

土壤标样1

土壤标样2

土壤标样3

土壤标样4

土壤标样5

钼

沉积物标样1

沉积物标样2

沉积物标样3

沉积物标样4

沉积物标样5

土壤标样1

1.3~12

0.96~7.1

1.7~9.9

0.83~9.5

1.2~2.

1.0~9.7

1.9~5.5

0.65~7.9

0.98~13

0.99~22

2.4~18

土壤标样2

土壤标样3

土壤标样4

土壤标样5

锑

沉积物标样1

沉积物标样2

沉积物标样3

沉积物标样4

沉积物标样5

0.79~6.6

注1：标准土壤样品编号。1：GBW07425(GSS-11)； 2：GBW07427(GSS-13)； 3：GBW07428(GSS-14)；

：GBW07447(GSS-18)； 5：GBW07448(GSS-19)。

注2：标准沉积物标样编号。1：GBW07452(GSS-23)；2：GBW07453(GSS-24)； 3：GBW07455(GSS-26)；

：GBW07308a(GSD-8a)； 5：GBW07365 (GSD-22)。

4

4

1

2

表B.2 方法的精密度汇总表（微波消解）

平均值

实验室内相对

实验室间相对

重复性限r

（mg/kg）

再现性限R

（mg/kg）

名 称

样品编号

（

mg/kg）

标准偏差（%） 标准偏差（%）

土壤标样1

土壤标样2

土壤标样3

土壤标样4

土壤标样5

沉积物标样1

沉积物标样2

沉积物标样3

沉积物标样4

沉积物标样5

土壤标样1

土壤标样2

土壤标样3

土壤标样4

土壤标样5

沉积物标样1

沉积物标样2

沉积物标样3

沉积物标样4

沉积物标样5

土壤标样1

土壤标样2

土壤标样3

土壤标样4

土壤标样5

沉积物标样1

沉积物标样2

沉积物标样3

沉积物标样4

沉积物标样5

土壤标样1

土壤标样2

土壤标样3

土壤标样4

土壤标样5

沉积物标样1

沉积物标样2

沉积物标样3

沉积物标样4

沉积物标样5

土壤标样1

土壤标样2

土壤标样3

土壤标样4

土壤标样5

0.13

0.12

0.20

0.15

0.10

0.14

0.09

0.11

0.15

0.17

9.46

9.28

11.4

8.24

8.54

12.6

10.5

10.3

5.92

8.70

18.8

19.1

21.1

18.2

14.3

28.5

25.1

16.4

4.1

1.9~14

1.8~8.0

2.3~14

2.7~6.3

1.4~22

1.1~11

3.0~19

2.5~12

1.5~17

2.5~14

0.46~6.3

0. 56~5.6

1.0~17

0.64~9.6

1.2~15

2.0~8.4

1.5~11

1.2~8.4

0.74~6.8

1.1~9.5

1.3~5.1

0.63~7.3

1.8~16

3.6~20

1.5~12

1.0~5.3

1.4~8.0

1.0~6.9

2.5~16

2.6~5.8

1.2~17

1.4~9.2

1.6~7.7

0.52~8.0

2.3~8.0

2.5~11

1.7~7.2

2.2~10

2.7~14

2.0~10

1.1~9.2

0.78~10

0.52~14

0.60~20

0.79~11

6.6

4.2

11

3.1

12

16

29

16

11

0.02

0.02

0.05

0.02

0.03

0.02

0.02

0.02

0.04

0.05

1.16

0.84

2.73

1.36

1.71

1.91

1.64

1.19

0.68

1.36

1.9

2.5

4.3

5.4

2.4

3.1

3.1

2.3

1.2

2.3

10

0.03

0.02

0.08

0.21

0.05

0.17

0.07

0.05

0.06

0.15

5.95

5.38

4.00

4.66

3.76

8.30

4.19

6.07

2.77

4.88

7.3

镉

31

22

20

9.8

20

14

23

13

21

16

19

14

17

23

21

14

16

13

19

22

20

15

8.1

8.5

18

9.6

15

8.9

17

19

19

4.0

11

钴

9.3

14.0

11.7

6.2

13.4

9.7

8.9

2.8

11.2

20

11

12

21

10

25

12

21

6

23

铜

19.7

42

41

47

40

33

53

44

43

6

6

5

5

11

2

7

3

铬

10

41

6

508

486

587

496

456

71.0

68.1

103

136

62.8

86.5

158

182

157

115

锰

9.5

7.0

7.8

1

3

续表

平均值

实验室内相对

实验室间相对

重复性限r

（mg/kg）

再现性限R

（mg/kg）

名 称

样品编号

（

mg/kg）

标准偏差（%） 标准偏差（%）

沉积物标样1

沉积物标样2

沉积物标样3

沉积物标样4

沉积物标样5

土壤标样1

747

655

512

567

655

23

25

29

23

19

32

20

22

2

25

22

20

29

17

17

27

35

22

36

16

64

65

95

60

52

94

82

55

72

0.87~9.0

0.73~6.4

1.2~4.6

0.98~4.1

0.55~16

0.89~9.3

0.98~8.5

1.4~6.7

1.9~9.5

1.9~5.9

1.7~11

18

5.1

6.4

8.4

16

14

14

9.7

13

13

16

9.3

10

36

17

6.6

9.9

8.8

19

21

7.0

11

18

5.9

16

8.3

9.6

18

26

10

16

18

12

32

14

18

8.8

4.9

15

10

12

7.7

13

14

12

106

76.2

42.3

45.1

175

3

4

3

4

2

6

2

4

0.5

6

3

5

4

3

4

3

5

3

4

3

7

9

11

10

6

10

15

7

14

16

6.0

4.7

10.8

5.3

5.9

10.0

10.4

5.2

3.8

5.6

381

117

100

140

337

9

10

8

9

7

15

6

8

2

13

5

7

8

10

11

6

11

11

7

锰

土壤标样2

土壤标样3

土壤标样4

土壤标样5

镍

铅

锌

钒

沉积物标样1

沉积物标样2

沉积物标样3

沉积物标样4

沉积物标样5

土壤标样1

1.0~6.8

2.0~12

1.8~14

3.2~13

1.1~7.7

2.2~17

1.4~9.1

2.8~9.1

2.4~17

1.6~7.0

1.1~7.7

2.2~7.7

1.3~5.7

2.0~13

3.1~5.0

2.6~6.2

1.0~10

1.5~10

2.0~6.1

1.1~7.3

0.88~12

2.7~6.3

1.4~10

1.3~16

0.85~7.2

1.8~5.3

2.6~10

2.2~4.0

2.5~5.6

1.5~9.7

1.6~9.7

2.5~3.9

1.6~6.8

2.7~4.2

土壤标样2

土壤标样3

土壤标样4

土壤标样5

沉积物标样1

沉积物标样2

沉积物标样3

沉积物标样4

沉积物标样5

土壤标样1

8

16

19

48

45

16

44

43

20

66

30

25.4

14.0

13.3

24.0

14.9

24.1

16.7

21.0

11.6

20.5

土壤标样2

土壤标样3

土壤标样4

土壤标样5

沉积物标样1

沉积物标样2

沉积物标样3

沉积物标样4

沉积物标样5

土壤标样1

66

49.8

54.4

65.3

55.0

48.6

64.0

63.8

57.6

28.1

58.5

土壤标样2

土壤标样3

土壤标样4

土壤标样5

沉积物标样1

沉积物标样2

沉积物标样3

沉积物标样4

沉积物标样5

1

4

续表

平均值

实验室内相对

实验室间相对

重复性限r

（mg/kg）

再现性限R

（mg/kg）

名 称

样品编号

（

mg/kg）

标准偏差（%） 标准偏差（%）

土壤标样1

土壤标样2

6.8

9.1

5.8

9.3

6.9

10.1

14.4

7.4

6.8

9.5

0.37

0.32

0.37

0.45

0.39

0.43

0.71

0.35

1.00

0.70

0.44

0.81

0.57

0.65

0.53

0.66

0.80

0.66

0.25

0.68

1.8~16

3.2~17

1.2~9.7

3.2~9.4

3.1~16

2.1~12

3.2~10

2.9~13

0.71~16

1.4~11

2.6~8.8

4.0~7.2

2.2~13

2.9~6.9

2.6~12

2.9~13

0.88~8.0

1.2~16

1.3~9.8

2.2~11

1.9~10

1.1~9.2

2.0~16

2.8~16

1.0~16

1.8~15

1.4~14

1.4~8.8

3.3~11

1.2~9.0

17

11

23

11

8.3

16

21

12

9.6

4.3

17

18

8.2

24

18

14

32

17

28

17

16

12

16

5.7

48

15

19

22

23

17

1.6

2.0

1.1

1.6

1.8

2.0

2.5

1.6

1.4

3.6

3.4

3.9

3.2

2.3

5.0

8.7

3.0

2.2

土壤标样3

土壤标样4

土壤标样5

砷

沉积物标样1

沉积物标样2

沉积物标样3

沉积物标样4

沉积物标样5

土壤标样1

1.6

1.9

0.05

0.05

0.08

0.07

0.07

0.08

0.10

0.07

0.17

0.11

0.09

0.15

0.14

0.14

0.20

0.27

0.17

0.11

0.06

0.10

0.18

0.17

0.11

0.31

0.21

0.18

0.64

0.18

0.81

0.36

0.22

0.30

0.28

0.83

0.74

0.37

0.46

0.42

0.17

0.33

土壤标样2

土壤标样3

土壤标样4

土壤标样5

钼

沉积物标样1

沉积物标样2

沉积物标样3

沉积物标样4

沉积物标样5

土壤标样1

土壤标样2

土壤标样3

土壤标样4

土壤标样5

锑

沉积物标样1

沉积物标样2

沉积物标样3

沉积物标样4

沉积物标样5

1

5

表B.3 方法的准确度汇总表（电热板消解）

平均值

加标回收率

（%）

名称

镉

样品编号

加标回收率最终值（%）

（mg/kg）

土壤标样1

土壤标样4

0.13

0.15

0.15

0.16

9.47

8.97

12.4

8.49

18.6

18.7

26.3

18.9

35

29

37

31

420

397

659

533

21

91.6~105

91.6~104

92.3~106

93.3~106

83.3~109

88.3~110

84.3~116

87.2~104

75.8~105

88.0~110

80.3~107

77.3~104

71.5~110

81.0~104

79.5~111

71.2~114

88.2~109

92.5~110

89.4~119

91.0~106

76.2~114

92.3~120

82.3~108

72.5~106

74.7~106

89.8~107

84.7~110

85.2~108

81.5~117

91.8~120

84.2~104

70.5~116

85.2~111

95.8~109

87.6~119

95.9~112

85.1~98.1

92.4~106

86.9~116

86.1~104

76.2~112

87.7~109

60.8~109

80.2~106

54.9~106

97.4

96.7

98.3

99.0

91.9

95.4

99.3

94.8

91.9

98.5

96.4

93.3

91.8

95.9

99.2

98.4

97.0

104

沉积物标样1

沉积物标样5

土壤标样1

土壤标样4

钴

铜

铬

锰

镍

铅

锌

钒

砷

沉积物标样1

沉积物标样5

土壤标样1

土壤标样4

沉积物标样1

沉积物标样5

土壤标样1

土壤标样4

沉积物标样1

沉积物标样5

土壤标样1

土壤标样4

沉积物标样1

沉积物标样5

土壤标样1

102

96.7

94.2

98.4

96.6

94.6

91.5

99.8

96.8

97.2

95.7

101

94.5

98.4

97.4

101

97.9

102

92.7

97.7

97.8

95.4

93.5

95.1

88.8

96.9

86.2

土壤标样4

24

30

24

21

19

28

16

59

沉积物标样1

沉积物标样5

土壤标样1

土壤标样4

沉积物标样1

沉积物标样5

土壤标样1

土壤标样4

49

77

47

沉积物标样1

沉积物标样5

土壤标样1

36.6

27.1

40.2

42.9

6.5

10.1

9.8

9.6

0.4

0.5

0.5

0.9

0.5

土壤标样4

沉积物标样1

沉积物标样5

土壤标样1

土壤标样4

沉积物标样1

沉积物标样5

土壤标样1

土壤标样4

钼

锑

沉积物标样1

沉积物标样5

土壤标样1

1

6

续表

平均值

加标回收率

（%）

名称

锑

样品编号

加标回收率最终值（%）

（mg/kg）

土壤标样4

沉积物标样1

沉积物标样5

0.5

0.7

0.8

60.8~113

58.7~116

56.4~106

90.2

92.9

87.9

1

7

表B.4 方法的准确度汇总表（微波消解）

平均值

加标回收率

（%）

名称

镉

样品编号

加标回收率最终值（%）

（mg/kg）

土壤标样1

土壤标样4

0.13

0.15

0.14

0.17

9.46

8.24

12.6

8.70

18.8

18.2

28.5

19.7

42

40

53

41

508

496

747

655

23

86.0~107

94.2~119

84.5~107

76.0~107

80.7~107

85.2~105

90.0~100

75.7~107

86.0~107

78.2~106

75.7~104

90.1~106

74.3~100

88.9~115

76.5~111

87.2~103

88.4~110

81.2~102

77.7~105

87.8~117

76.2~117

87.6~118

88.0~110

88.1~113

75.2~106

90.3~104

89.3~109

87.8~111

89.3~114

104~109

80.5~113

79.5~110

85.6~103

90.4~107

88.4~112

90.8~110

73.2~107

79.4~98.7

72.7~113

81.3~111

85.6~115

88.9~105

78.5~103

77.3~104

72.1~110

98.8

102

101

沉积物标样1

沉积物标样5

土壤标样1

98.0

95.2

94.6

96.2

91.8

94.7

94.6

94.0

95.5

91.6

103

93.1

96.2

95.5

95.4

95.0

99.4

94.5

98.5

96.6

94.3

94.6

96.2

98.5

101

土壤标样4

钴

铜

铬

锰

镍

铅

锌

钒

砷

沉积物标样1

沉积物标样5

土壤标样1

土壤标样4

沉积物标样1

沉积物标样5

土壤标样1

土壤标样4

沉积物标样1

沉积物标样5

土壤标样1

土壤标样4

沉积物标样1

沉积物标样5

土壤标样1

土壤标样4

23

32

25

22

17

27

16

64

沉积物标样1

沉积物标样5

土壤标样1

土壤标样4

沉积物标样1

沉积物标样5

土壤标样1

99.8

106

土壤标样4

60

94

66

沉积物标样1

沉积物标样5

土壤标样1

98.9

98.2

98.1

97.9

96.6

102

92.0

90.6

89.5

93.3

94.8

96.9

92.6

94.2

97.5

49.8

55.0

64.0

58.5

6.8

9.3

10.1

9.5

0.37

0.45

0.43

0.70

0.44

土壤标样4

沉积物标样1

沉积物标样5

土壤标样1

土壤标样4

沉积物标样1

沉积物标样5

土壤标样1

土壤标样4

钼

锑

沉积物标样1

沉积物标样5

土壤标样1

1

8

续表

平均值

加标回收率

（%）

名称

锑

样品编号

加标回收率最终值（%）

（mg/kg）

土壤标样4

沉积物标样1

沉积物标样5

0.65

0.66

0.68

70.3~109

77.3~105

71.8~109

90.3

92.9

90.5

1

9